Manual de utilizare turbină dentară

C-TW1

# 【Precauții】

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

- Înainte de utilizare, verificați dacă turbina dentară nu este deteriorată sau dacă nu lipsește nicio parte a acesteia, în caz contrar contactați dealerul sau producătorul.

- Sângele rămas în turbină poate cauza defecțiuni.

- Este interzis ca utilizatorii sau personalul neautorizat de compania noastră să dezasambleze și să asambleze singuri turbina.

- Utilizați numai accesorii originale.

- Nu apăsați butonul de eliberare în timpul utilizării pentru a evita căderea instrumentului rotativ și accidentele medicale.

- Pentru a asigura precizia valorii cuplului, se recomandă trimiterea turbinei la distribuitor sau la producător pentru calibrare după 2 ani.

# 【Contraindicații】

- Utilizați cu prudență în cazul femeilor însărcinate, al copiilor și al persoanelor care au avut retina

- Instrumentul nu este recomandat pentru medicii cu stimulator cardiac (sau alt instrument electric).

# 【Domeniu de utilizare】

- Turbina dentară este utilizată pentru aplicații stomatologice în domeniul chirurgiei dentare (tratarea smalțului și a dentinei, tăierea coroanelor etc.).

- Turbina dentară trebuie utilizată numai în clinici stomatologice sau spitale de către personal medical profesionist.

# 【Lista componentelor】

Piesă contra-unghi, mâner, mandrină, cuplă de lubrifiere

【Instalare și operare】

- Instalare/demontare：

- Introduceți piesa contra-unghi în mâner.

Piesă contra-unghi

Inserție pentru mandrină

Buton

Mandrină

Buton eliberare

Mâner

- Introducerea și fixarea mandrinei

- Puneți instrumentul în poziție, rotindu-l ușor în ambele direcții, apoi aplicați presiune cu degetul mare pe centrul butonului de eliberare până când acesta se cuplează, apoi eliberați butonul.

- Verificați dacă mandrina este fixată corect, printr-o ușoară mișcare axială la fiecare schimbare a instrumentelor.

- Îndepărtarea mandrinei

- Aplicați presiune cu degetul mare pe centrul butonului, în același timp, scoateți mandrina.

- Ajustări：

▪ Rotiți butonul pentru a poziționa indicatorul la cuplul de torsiune corespunzător. Turbina dentară are 6 poziții.

- Utilizare

- Țineți piesa contra-unghi cu mâna stângă și rotiți baza în sensul acelor de ceasornic cu mâna dreaptă pentru a acționa mandrina pentru a începe lucrul;

- Când este atins cuplul limită, se aude un zgomot care indică faptul că a avut loc decuplarea și că a fost atins cuplul selectat.

【Curățare, dezinfectare și sterilizare】

- Curățare

- Dispozitivul trebuie curățat imediat după utilizare.

- Turbina dentară poate fi curățată cu ajutorul unei perii sub jet de apă.

- Dezinfectare

- Dezinfectarea externă se realizează cu ajutorul unui spray sau al unui șervețel îmbibat cu produse dezinfectante controlate microbiologic (ph între 2,5-9).

- Utilizați numai soluții de detergent sau dezinfectant cu un PH neutru sau ușor alcalin. Nu se recomandă utilizarea produselor care pot fixa proteinele X pe unitate (de exemplu, alcool, aldehide).

- Nu utilizați dezinfectanți care conțin substanțe alcaline și clor..

- Nu introduceți turbina dentară în soluție dezinfectantă sau în aparate cu ultrasunete.

- Sterilizare

- Demontați turbina dentară și utilizați apoi pungi de sterilizare adecvate.

- Cerințe minime: 3 min la 134 °C, cicluri de sterilizare: 250

Atenție：Asigurați-vă că produsul este uscat; dacă este necesar, ștergeți apa reziduală cu aer comprimat de calitate medicală.

【Întreținere】

- Consultați " Curățare, dezinfectare și sterilizare " pentru procedurile de întreținere.

- A se păstra departe de orice sursă de căldură sau de aprindere. Fumatul interzis!

- Așezați o duză de tip turbină (P/N 1933X) pe recipientul de pulverizare.

- Lubrifierea trebuie realizată înainte de prima utilizare și înainte de fiecare sterilizare.

- Așezați duza de pulverizare în orificiul situat în partea din spate a piesei contra-unghi sau a mânerului.

- Țineți duza pulverizatorului îndreptată spre ele până când presiunea scade din nou. Vaporizați 1 până la 2 secunde. Uleiul trece peste întregul instrument, acționând ca un agent de curățare și ca un lubrifiant. Înainte de fiecare sterilizare, lubrifierea se va efectua cu ajutorul unui spray.

【Specificații tehnice】

| Valori de cuplu | 10-35N.cm | Greutate (g) | 150g |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport de viteză | 1.25:1 | Lungime | 18cm |
| Diametrul instrumentelor (mm) în conformitate cu NF EN ISO 1797-1 |  |  | 2.35 |

【Mediu de operare, condiții de depozitare și transport】

- Mediul de operare                          2.  Condiții de depozitare și transport

| Temperatură de funcționare | 5℃— 40℃ | Temperatură de funcționare | -10℃—55℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Umiditate | 20%— 80% | Umiditate | ≤93% |
| Presiune atmosferică | 86kPa — 106kPa | Presiune atmosferică | 50kPa — 106kPa |

【Simbol】

|  | Avertisment/ Atenționare |  | Producător |  | Consultați instrucțiunile de utilizare |  | Număr de serie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Partea aplicată de tip B |  | A se păstra uscat |  | Cu această parte în sus |  | Piesă contra-unghi fragilă, a se manipula cu atenție |
|  | Sterilizabil în sterilizator cu abur la 134 ℃ |  | Produs în conformitate cu directiva DEEE |  | Curățare termică |  |  |

# 【Garanție】

- Piesa contra-unghi și mânerul au o garanție de 12 luni, celelalte accesorii nu sunt acoperite de garanție.

Foshan COXO Medical Instrument Co Ltd

Adresă: BLDG 4, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base.South of Luocun Avenue, Nanhai District,

Foshan, 528226 Guangdong

China Tel:0757-66692058

Web：www.coxotec.com

Versiune：1.0  Data：20211113